HER2-CDx Flow Cytometry 抗體優化實驗方法

Pre-SOP 抗體選擇 / 濃度優化 / Cell Line 評估 — 以 Flow Cytometry 為分析平台

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件編號 | HER2-CDx-FLOW-OPT-001 |
| 版本 | Draft v1.0 |
| 日期 | 2026-05-24 |
| 用途 | Pre-SOP 優化；非正式 SOP，不適用於臨床樣本 |
| 適用實驗 | Exp F-1 抗體滴定、F-2 組合選擇、F-3 Cell Line 評估、F-4 孵育條件優化 |
| 分析平台 | Flow Cytometry（4-color：FITC / PE / APC / DAPI or 7-AAD） |

一、文件目的與設計邏輯

本文件描述在建立微流道 CTC 捕獲 SOP（ANA-001）之前，以 Flow Cytometry 系統性優化下列四項參數的實驗方法。Flow Cytometry 具備高通量、定量 MFI、多參數同步分析的優勢，適合在消耗昂貴 SA 晶片之前完成抗體/條件篩選。

1.1 優化目標

| 實驗代號 | 優化目標 | 主要決策 |
| --- | --- | --- |
| Exp F-1 | 生物素化抗體工作濃度滴定（Titration） | 確定 BAF960 / BAF1129 / BAF231 各自的最低有效濃度（plateau MFI） |
| Exp F-2 | 抗體組合選擇（Panel Combination） | Single vs 雙抗體 vs 三抗體 cocktail，評估 CTC 捕獲率 vs 非特異性結合 |
| Exp F-3 | Cell Line 評估（HER2 表達梯度） | 建立不同 HER2 表達量 cell line 的 MFI 基準線，為晶片捕獲效率評估提供參照 |
| Exp F-4 | 孵育條件優化（Time / Temperature） | 確認 RT 30 min（ANA-001 設計參數）是否最佳，或需調整 |

1.2 Cell Line 選擇依據

| Cell Line | 癌症類型 | HER2 表達 | EpCAM | CK | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK-BR-3 | 乳癌 | 3+ (高度擴增) | ++ | ++ | HER2 陽性 CTC 模型；主要 positive control |
| BT-474 | 乳癌 | 3+ (擴增) | ++ | ++ | HER2 陽性確認；與 SK-BR-3 比較 |
| MCF-7 | 乳癌 | 2+ (低度) | ++ | ++ | HER2 中等表達；評估偵測靈敏度下限 |
| MDA-MB-231 | 乳癌 | 0/1+ (極低) | + | + | HER2 陰性 CTC 對照；評估非特異性 |
| HCT116 | 結直腸癌 | −/低 | +++ | + | EpCAM 高表達；評估抗體特異性 |
| Jurkat | T 細胞株 | − | − | − | CD45+ 白血球模型；陰性 CTC 對照（背景 WBC） |

⚠ Spiked sample 設計：將腫瘤細胞株（SK-BR-3 等）以固定數量（100–1,000 cells/mL）加入 Jurkat 細胞懸液中，模擬 CTC 在白血球背景中的偵測。

二、Stage 1：細胞株準備（Cell Line Preparation）

對應 PRE-004 血液前處理，但以細胞株取代臨床血液樣本。本 Stage 為所有 Flow 實驗的共同前置步驟。

2.1 所需材料

試劑

| 試劑 | 規格 | 用途 | 來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| DMEM（高糖） | 500 mL | SK-BR-3 / BT-474 / MCF-7 / MDA-MB-231 培養 | Gibco #11995 |
| RPMI 1640 | 500 mL | Jurkat / HCT116 培養 | Gibco #11875 |
| FBS（熱滅活） | 500 mL | 培養基補充（10%） | Gibco #10438 |
| 0.25% Trypsin-EDTA | 100 mL | 貼附型細胞（SK-BR-3 等）傳代 | Gibco #25200 |
| PBS（無 Ca/Mg） | 1×, 500 mL | 細胞洗滌、計數稀釋 | Corning #21040 |
| Trypan Blue 0.4% | 100 mL | 細胞活性計數 | Sigma T8154 |
| 運行緩衝液 | 配製 | PBS + 2% BSA + 2 mM EDTA，pH 7.4，0.22 μm 過濾 | 自製 |
| Fc 阻斷試劑 | 依產品 | 降低非特異性 Fc 受體結合（Jurkat / Monocyte） | BioLegend #422302 |

設備與耗材

細胞培養箱（37°C, 5% CO₂）：所有 cell line 維護

生物安全操作台（BSC Class II）：所有開管操作

離心機（swing-bucket rotor）：300–500 × g，4°C

Hemocytometer + Trypan Blue 或 LUNA-FL 自動計數儀

5 mL BD Falcon 圓底管（#352054 或同等）：Flow 染色管

15 mL / 50 mL 錐形管（Falcon）

倒置顯微鏡（4×–10×）：細胞形態確認

2.2 操作步驟

Step 1：細胞收穫（Harvest）

確認培養瓶中細胞匯聚度（Confluence）：貼附型 ≥ 70%，懸浮型（Jurkat）密度 0.5–1 × 10⁶ cells/mL。

貼附型細胞（SK-BR-3、BT-474、MCF-7、MDA-MB-231、HCT116）：吸除培養基 → 加 PBS 洗滌 → 加 0.25% Trypsin-EDTA 37°C 作用 3–5 min → 顯微鏡確認脫落 → 加等量含 FBS 培養基中和 → 轉入 15 mL 管。

懸浮型（Jurkat）：直接吸取培養基 → 轉入 15 mL 管。

離心：300–400 × g，5 min，RT → 吸除上清。

以 PBS 重懸沉澱，計數（Trypan Blue / LUNA-FL），確認活性 ≥ 90%。

⚠ 每批實驗需新鮮收穫細胞；避免使用冷凍/解凍後細胞（除非特別指定 F-3 中的凍存比較）。

Step 2：Spike-in 樣本製備（適用 F-1、F-2、F-4）

準備「背景細胞」：Jurkat 以運行緩衝液重懸至 1 × 10⁶ cells/mL（模擬 PBMC 背景）。

準備「腫瘤細胞」：目標 cell line（SK-BR-3 等）以運行緩衝液重懸至 1 × 10⁵ cells/mL。

製備 Spike-in：取 950 μL Jurkat 懸液 + 50 μL 腫瘤細胞懸液 → 終濃度 5,000 tumor cells / 10⁶ Jurkat cells（0.5%）。

混勻後取 100 μL / 管（每個實驗條件一管）用於後續染色。

⚠ 若需更低 spike ratio（模擬真實 CTC 稀有度），可調整至 100 cells / 10⁶（0.01%），但需更多 Flow 採集事件（≥ 500,000 events）。

Step 3：QC 記錄

| QC 項目 | 標準 | 記錄欄位 |
| --- | --- | --- |
| 細胞活性 | ≥ 90%（Trypan Blue 排除法） | FLOW-F1 Step 1 |
| 細胞濃度 | 配製至目標濃度 ±10% | FLOW-F1 Step 1 |
| Spike 比例 | 目視確認（顯微鏡）腫瘤/背景混合 | FLOW-F1 Step 2 |
| 形態確認 | 無過度聚集（aggregation），單細胞懸液 | FLOW-F1 Step 1 |

三、Stage 2：生物素化抗體標記（Flow Cytometry 分析平台）

本 Stage 以生物素化抗體在懸液中標記細胞，再以 Streptavidin（SA）螢光二級試劑偵測，通過 Flow Cytometry 讀取 MFI 和陽性比例，取代 ANA-001 的 SA 晶片捕獲。核心設計保留懸液預標記（suspension pre-labeling）機制，便於優化結果直接轉移到晶片平台。

3.1 抗體與試劑清單

| 試劑/抗體 | 用途 | 偵測方式 | Catalog #（建議） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biotinylated Anti-EpCAM（BAF960） | CTC 標記（EpCAM 靶向） | SA-PE 偵測 | R&D BAF960 | 100 μg/vial；滴定範圍 1–20 μg/mL |
| Biotinylated Anti-HER2（BAF1129） | CTC 標記（HER2 靶向） | SA-PE 偵測 | R&D BAF1129 | 100 μg/vial；HER2 3+/2+/1+ 梯度評估 |
| Biotinylated Anti-EGFR（BAF231） | CTC 標記（EGFR 靶向） | SA-PE 偵測 | R&D BAF231 | 100 μg/vial；EGFR 陽性 cell line 評估 |
| Streptavidin-PE（SA-PE） | 生物素化抗體偵測（PE channel） | PE（FL2） | BioLegend #405204 或同等 | 1:200–1:500 稀釋（依產品優化） |
| Streptavidin-FITC（SA-FITC） | 多色 panel 時替代 SA-PE | FITC（FL1） | BioLegend #405202 或同等 | 與 PE channel 抗體搭配時使用 |
| Anti-HER2-FITC（直接偶聯） | Exp F-2 Direct vs Indirect 比較 | FITC（FL1） | BioLegend #324404 或同等 | 用於 F-2 策略比較 |
| Anti-CK（Pan-Cytokeratin）-PE | 上皮細胞標誌（CTC 確認） | PE（FL2） | BioLegend #628603 或同等 | 需細胞固定/穿透（intracellular） |
| Anti-CD45-APC | 白血球標誌（陰性排除） | APC（FL4） | BioLegend #304011 或同等 | Jurkat / PBMC CD45+ 確認 |
| DAPI / 7-AAD | 細胞活性 / 核染（DNA） | DAPI（BV450 或 UV）/ 7-AAD（FL3） | Sigma D9542 / BD #559925 | 活細胞用 DAPI 排除死細胞 |
| Fc 阻斷試劑 | 降低非特異性 Fc 結合 | — | BioLegend #422302 | 染色前 5 min，4°C |
| 補償微珠（Compensation Beads） | 多色補償設定 | — | BioLegend #422301 UltraComp eBeads | 每個螢光通道一管 |
| 固定/穿透試劑（Fix/Perm） | CK（胞內蛋白）染色必需 | — | BioLegend #421401 True-Nuclear 或同等 | 詳見 Step 4 說明 |

3.2 Exp F-1：生物素化抗體濃度滴定

實驗設計

| 變數 | 設定值 |
| --- | --- |
| 抗體 | BAF960、BAF1129、BAF231（各別單獨滴定，不混合） |
| 濃度梯度 | 0（空白對照）/ 1 / 2 / 5 / 10 / 20 μg/mL（共 6 個濃度點） |
| 偵測試劑 | SA-PE（統一使用） |
| 細胞 | SK-BR-3（陽性）+ Jurkat（陰性）；各獨立染色管 |
| 孵育 | RT 30 min，Tube Rotator 10–15 rpm（與 ANA-001 設計一致） |
| 分析指標 | MFI（PE channel）、% 陽性（positive gate）、S/N ratio |
| 每組 n | 3 重複（n=3） |

操作步驟（每管）

取 100 μL Spike-in 樣本（Stage 1 製備）至 5 mL 圓底管，置冰上。

加 Fc 阻斷試劑（依產品說明量），4°C 孵育 5 min。

加入目標濃度的生物素化抗體（BAF960 或 BAF1129 或 BAF231）。

置 Tube Rotator，10–15 rpm，RT，30 min。

加 2 mL 冷運行緩衝液洗滌 → 300 × g，5 min，4°C → 吸除上清（保留 ~50 μL）。

加入 SA-PE（依產品建議稀釋比），冰上避光孵育 15 min。

加 2 mL 冷 PBS 洗滌 → 300 × g，5 min → 吸除上清。

以 200 μL PBS 重懸，加 DAPI（終濃度 1 μg/mL）→ 立即上機分析（≤ 30 min）。

⚠ 空白對照管（0 μg/mL）：以等體積 PBS 取代抗體，其餘步驟相同，用於設定陽性 gate 和 S/N 計算。

Flow 採集與分析設定

| 參數 | 設定 |
| --- | --- |
| 採集 events | ≥ 10,000 events / 管（Jurkat 背景門） |
| Gate 策略 | FSC/SSC → 單細胞門（Singlet）→ DAPI⁻（活細胞）→ PE 陽性門 |
| MFI 計算 | PE channel，活細胞門內 Geometric Mean（Geo MFI） |
| S/N ratio | SK-BR-3 Geo MFI / Jurkat Geo MFI（同條件） |
| 陽性截斷 | 以空白對照（0 μg/mL）99 percentile 作為陽性閾值 |
| 判定最佳濃度 | MFI 達 plateau 且 S/N ≥ 10 的最低濃度點 |

3.3 Exp F-2：抗體組合選擇

實驗設計

| 組合 | 成分 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| A1 | BAF960 alone（Anti-EpCAM） | 單一抗體基準 |
| A2 | BAF1129 alone（Anti-HER2） | 單一抗體基準 |
| A3 | BAF231 alone（Anti-EGFR） | 單一抗體基準 |
| A4 | BAF960 + BAF1129 | 雙抗體組合（EpCAM + HER2） |
| A5 | BAF960 + BAF231 | 雙抗體組合（EpCAM + EGFR） |
| A6 | BAF960 + BAF1129 + BAF231（三抗體） | ANA-001 設計組合（本研究標準） |
| NC | 空白（PBS，無抗體） | 陰性對照 |

各抗體使用 F-1 確定的最佳濃度；SA-PE 偵測。

細胞：SK-BR-3（HER2 3+）、MCF-7（HER2 2+）、MDA-MB-231（HER2 1-/0）各別 spike in Jurkat 背景中。

額外組：A6 同條件但偵測試劑換為 SA-FITC（評估螢光選擇彈性）。

⚠ 此實驗同時評估 Direct（Anti-HER2-FITC）vs Indirect（BAF1129 + SA-PE）的 MFI 差異，協助決定 ANA-004 染色策略。

分析指標

% 陽性（SK-BR-3 / MCF-7 / MDA-MB-231）：腫瘤細胞被抗體組合標記的比例

Specificity：Jurkat（陰性對照）的非特異性標記率（應 < 5%）

MFI ratio：不同 cell line 之間的 MFI 差異（反映 HER2 表達梯度可辨別性）

最佳組合：% 陽性最高、非特異性最低、保留跨 cell line 梯度的組合

3.4 Exp F-3：Cell Line 評估（HER2 表達梯度）

使用最佳抗體組合（F-2 結果），對所有 6 個 cell line 進行 4-color IF panel 染色，建立 MFI 基準線資料庫。

4-Color Flow Panel

| 通道 | 螢光 | 靶標 | 試劑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ch1（BV450/UV） | DAPI | 核/活性 | DAPI 1 μg/mL |
| Ch2（FL1/FITC） | FITC | HER2（直接）或 SA-FITC（間接） | Anti-HER2-FITC 或 Biotin-Anti-HER2 + SA-FITC |
| Ch3（FL2/PE） | PE | Pan-CK（胞內） | Anti-CK-PE（需 Fix/Perm） |
| Ch4（FL4/APC） | APC | CD45（白血球） | Anti-CD45-APC |

操作步驟（含胞內 CK 染色）

表面染色：先染 CD45-APC（4°C 20 min）→ 洗滌。

若用間接 HER2：加 Biotin-BAF1129 → 孵育（RT 30 min，旋轉）→ 洗滌 → 加 SA-FITC（冰上 15 min）→ 洗滌。

固定/穿透：加 Fix/Perm 試劑（依 True-Nuclear 或 BD Cytofix/Cytoperm 說明操作），4°C 30–60 min。

胞內染色：以 1× Perm/Wash Buffer 稀釋 Anti-CK-PE，加入固定後細胞，RT 30 min 避光。

洗滌（Perm/Wash Buffer × 2）→ 以 200–300 μL PBS 重懸。

加 DAPI → 立即上機（或 1% PFA 固定後 24 h 內分析）。

⚠ 固定後細胞不需 Tube Rotator；胞外染色完成後再進行固定步驟，避免固定劑破壞胞外抗原表位。

預期結果與基準值

| Cell Line | HER2-FITC MFI（預期） | CK-PE | CD45-APC | DAPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SK-BR-3 | 極高（> 10× background） | + | − | + |
| BT-474 | 極高（> 10×） | + | − | + |
| MCF-7 | 中等（4–10×） | + | − | + |
| MDA-MB-231 | 低（2–4×） | + | − | + |
| HCT116 | 低/無（≤ 2×） | + | − | + |
| Jurkat | 無（≈ background） | − | + | + |

⚠ 此 MFI 基準線資料庫（F-3 結果）將直接轉移為 ANA-004 HER2 評分標準（0 / 1+ / 2+ / 3+）的 Flow 版定義，並用於校正晶片捕獲後 IF 影像分析的截斷值。

3.5 Exp F-4：孵育條件優化

| 條件 | 孵育時間 | 溫度 | 轉速 | 細胞 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 15 min | RT（20°C） | 10–15 rpm | SK-BR-3 spike in Jurkat |
| C2 | 30 min | RT（20°C） | 10–15 rpm | （同上）（ANA-001 設計條件） |
| C3 | 45 min | RT（20°C） | 10–15 rpm | （同上） |
| C4 | 60 min | RT（20°C） | 10–15 rpm | （同上） |
| C5 | 30 min | 4°C | 10–15 rpm | （同上） |
| C6 | 30 min | 37°C | 10–15 rpm | （同上） |

偵測：SA-PE（最佳濃度，F-1 結果）；分析：MFI 和 % 陽性。

判定標準：各條件 MFI 變化 < 10% 視為穩定；選擇 MFI 最高且操作最方便的條件。

⚠ C2（RT 30 min）為 ANA-001 設計條件，預期此實驗確認其有效性。若其他條件顯著更佳，需更新 ANA-001。

四、Stage 3：Flow Cytometry 上機分析

本 Stage 描述 Flow Cytometry 儀器設定、Gating 策略、資料採集和結果分析標準程序。

4.1 儀器設定

| 設定項目 | 規格/標準 |
| --- | --- |
| 儀器 | 4-color Flow Cytometer（FITC / PE / APC / DAPI 或 7-AAD 通道） |
| Laser | 405 nm（DAPI）/ 488 nm（FITC, PE）/ 638 nm（APC） |
| 補償設定 | 每批次用 UltraComp eBeads 設定單色補償矩陣（Compensation Matrix） |
| FSC/SSC | 線性 scale；單細胞門排除 doublets（FSC-H vs FSC-A） |
| 採集數量 | Titration / Combination 實驗：≥ 10,000 events（活細胞門）；Cell Line 評估：≥ 20,000 events |
| 採集速率 | 中速（≤ 500 events/sec）以確保精確 MFI |

4.2 Gating 策略

標準 4-level Gating：

Gate 1（P1）：FSC vs SSC → 排除 debris，框住細胞群。

Gate 2（P2）：FSC-A vs FSC-H → 單細胞門（Singlets），排除 doublets。

Gate 3（P3）：DAPI 通道 → DAPI⁻（活細胞）或 7-AAD⁻（活細胞），排除死細胞。

Gate 4a：CD45-APC → CD45⁺（WBC 群）/ CD45⁻（非WBC 群）。

Gate 4b（CTC gate）：CK-PE⁺ 且 CD45-APC⁻（活細胞中上皮細胞）→ 此門內分析 HER2-FITC MFI。

⚠ 若無 CK 胞內染色（Titration/Combination 實驗），直接以 PE 通道（SA-PE）陽性 / 陰性作為主要 Gate。

4.3 資料分析與記錄

| 分析項目 | 計算方式 | 記錄表格 |
| --- | --- | --- |
| MFI（Geo Mean） | FlowJo / FCS Express：各 gate 內 PE / FITC channel Geometric Mean | FLOW-F2 |
| % 陽性 | 陽性 gate 內 events / 總活細胞門 events × 100% | FLOW-F2 |
| S/N ratio | 腫瘤細胞 Geo MFI / Jurkat Geo MFI（同通道） | FLOW-F2 |
| CTC 偵測率 | （CTC gate 內 events / spike in 腫瘤細胞數）× 100%（需 Countbright 定量） | FLOW-F2 |
| HER2 評分 MFI | CTC gate 內 HER2-FITC Geo MFI；依 F-3 基準線轉換為 0/1+/2+/3+ | FLOW-F3 |

4.4 整體 QC 標準

| QC 項目 | 標準 | 失敗處理 |
| --- | --- | --- |
| 補償矩陣 | 單色對照珠 MFI 穩定（CV < 5%） | 重新設定補償，重做染色 |
| 空白陰性對照 | Jurkat（PBS，無抗體）PE MFI < 200（相對值） | 檢查 SA-PE 非特異性結合 |
| SK-BR-3 陽性對照 | MFI > 1,000（相對值）或 S/N ≥ 10 | 檢查抗體批次、孵育條件 |
| 細胞活性 | 上機前活細胞 ≥ 85%（DAPI⁻ gate） | 排除此批次結果，重新製備細胞 |
| Singlet 比例 | Singlet gate ≥ 80% of P1 | 重新製備單細胞懸液（過濾） |
| 採集事件數 | 達到目標 events 數（10,000 / 20,000） | 重新上機或增加細胞量 |

五、實驗決策流程

5.1 優化決策路徑

按以下順序執行，後一實驗依賴前一實驗的結果：

| 步驟 | 實驗 | 產出決策 | 進入下一步條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exp F-1：抗體滴定 | BAF960 / BAF1129 / BAF231 各自最佳濃度（μg/mL） | S/N ≥ 10；MFI 達 plateau |
| 2 | Exp F-2：組合選擇 | 最佳抗體組合（推測為三抗體 A6）；確認 HER2 Direct vs Indirect 策略 | SK-BR-3 % 陽性 > 80%；Jurkat 非特異性 < 5% |
| 3 | Exp F-3：Cell Line 評估 | 6 個 cell line HER2 MFI 基準值表；確認 CTC gating 有效性 | MDA-MB-231 vs SK-BR-3 可明顯區分 |
| 4 | Exp F-4：孵育條件確認 | 確認 RT 30 min 最佳（或調整），更新 ANA-001 孵育參數 | 條件間 MFI 差異 < 10% 或選定最佳 |
| 5 | 結果總整理 | 輸出：最終抗體組合 + 濃度 + 孵育條件 → 更新 ANA-001 / ANA-004 | 所有 F 實驗完成，參數確認 |

5.2 與晶片 SOP 的銜接

| Flow 實驗結果 | 更新的 SOP 參數 |
| --- | --- |
| 最佳抗體濃度（F-1） | ANA-001 §7.1 — 抗體工作濃度（目前 5 μg/mL 為估算值） |
| 最佳抗體組合（F-2） | ANA-001 §8.1 — cocktail 成分；ANA-004 §7 — HER2 偵測策略 |
| Cell Line MFI 基準（F-3） | ANA-004 §9 — HER2 評分截斷值（0/1+/2+/3+）校正 |
| 最佳孵育條件（F-4） | ANA-001 §8.1 — 孵育時間/溫度/轉速 |

⚠ Flow 優化結果不直接等同於晶片平台的最佳條件（流動動力學不同），但提供重要的初始參數範圍，大幅減少晶片耗材的盲目摸索。

六、參考文獻

R&D Systems. Human EpCAM Biotinylated Antibody (BAF960). Product Datasheet.

R&D Systems. Human HER2/ErbB2 Biotinylated Antibody (BAF1129). Product Datasheet.

R&D Systems. Human EGFR Biotinylated Antibody (BAF231). Product Datasheet.

BioLegend. Streptavidin-PE (405204). Product Datasheet.

Cabel L, et al. (2017). Non-invasive early detection of cancer recurrence by liquid biopsy. Nat Rev Clin Oncol. 14(3):149-159.

Allard WJ, et al. (2004). Tumor cells circulate in the peripheral blood of all major carcinomas but not in healthy subjects or patients with nonmalignant diseases. Clin Cancer Res. 10(20):6897-904.

CLSI QMS02 Ed7 — Quality Management System: Development and Management of Laboratory Documents.