HER2-CDx 平台驗證實驗操作方法

PRE-004 / ANA-001 / ANA-004 — 詳細實驗方法說明書

| 文件適用範圍 | CTC HER2 IF 檢測平台驗證實驗（Phase 0 ~ Phase 4） |
| --- | --- |
| 涵蓋 SOP | PRE-004 v1.1 / ANA-001 v1.1 / ANA-004 v1.2 |
| 版本 | v1.0（2026-05-24） |
| 格式依據 | CLSI QMS02；LDT CLIA 42 CFR §493.1253 |
| 狀態 | Working Draft — 部分參數標記 [TBD] 待驗證後填入 |

一、整體實驗平台概述

本文件詳細描述 HER2-CDx CTC 液態切片平台驗證實驗所涵蓋的三個核心操作階段：

| Stage | SOP 編號 | 操作名稱 | 輸入 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | PRE-004 v1.1 | PBMC 分離（Ficoll 法 / Buffy coat 法） | K2-EDTA 全血 7.5 mL | PBMC 懸液 4.0 mL（Running Buffer） |
| Stage 2 | ANA-001 v1.1 | 抗體預標記 + SA 微流道 CTC 捕獲 | PBMC 懸液 4.0 mL | CTC-loaded 捕獲裝置 |
| Stage 3 | ANA-004 v1.2 | CTC HER2 免疫螢光染色（IF） | CTC-loaded 捕獲裝置 | 染色後裝置（供影像分析） |

平台工作流程：

全血採集（K2-EDTA）  →  Stage 1: PBMC 分離  →  Stage 2: 抗體孵育 + CTC 捕獲  →  Stage 3: IF 染色  →  影像分析（ANA-007~010）  →  HER2 評分（ANA-010）

關鍵設計特點：

捕獲機制：生物素化抗體（Anti-EpCAM / Anti-HER2 / Anti-EGFR cocktail）先在懸液中預標記 CTC（懸液預標記法），再流過 Streptavidin 晶片捕獲，效率優於傳統晶片包覆法。

4 色 IF Panel：DAPI（核）/ HER2-FITC（Ch2）/ CK-PE（Ch3）/ CD45-APC（Ch4）。

CTC 定義：DAPI⁺ / CK⁺ / CD45⁻。HER2 評分：0 / 1+ / 2+ / 3+（基於 MFI 相對值）。

PBMC 分離作為前置步驟，消除全血中血紅素（hemolysis）和脂質干擾，使 Stage 2/3 的干擾更可控。

二、Stage 1：PRE-004 — 血液前處理（PBMC 分離）

2.1 目的

從 K2-EDTA 全血中分離 PBMC（Peripheral Blood Mononuclear Cells），去除紅血球、顆粒球及干擾蛋白，產出 4.0 mL PBMC 懸液（運行緩衝液基質）供後續 CTC 捕獲（ANA-001）使用。

2.2 方法選擇說明（比較測試中）

目前同時評估兩種分離方法，待驗證比較後選定標準方法：

| 項目 | Method A：Ficoll 密度梯度法 | Method B：Buffy Coat 直接離心法 |
| --- | --- | --- |
| 離心速度 | 400 × g | 1,600 × g |
| 離心時間 | 30–35 分鐘 | 10 分鐘 |
| Brake（減速） | 關閉（= 0）⚠ 關鍵 | 標準（可開） |
| PBMC 純度 | 高（去除 RBC 效果佳） | 中（含較多 PLT 殘留） |
| 操作難度 | 中等（分層技術要求高） | 低（操作簡單） |
| CTC 損失風險 | 低（密度 1.077 g/mL 隔離） | 中（RBC 殘留可能影響） |
| 比較決策依據 | Exp 3B CTC 回收率 + PLT 殘留 Phase 3B-1 | 同左 |

2.3 所需材料

試劑

| 試劑 | 規格 | 用途 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K2-EDTA 全血 | 7.5 mL / 採血管 | 原料輸入 | 採血後 ≤ [TBD] 小時內處理（Window A） |
| Ficoll-Paque PLUS | 密度 1.077 g/mL | Method A 密度梯度 | 室溫平衡 ≥15 min 後使用 |
| 運行緩衝液（Running Buffer） | 1× PBS + 2% BSA + 2 mM EDTA，pH 7.4 | 最終重懸 & ANA-001 共用 | 0.22 μm 過濾，4°C 保存 |
| PBS（無 Ca/Mg） | 1× pH 7.4 | 中間洗滌 | 4°C 冷卻備用 |
| Trypan Blue 0.4% | 10 μL/test | 活性計數 | 1:1 混合細胞懸液 |

設備與耗材

離心機：swing-bucket rotor，支援 Brake = 0（Method A 必須）

生物安全操作台（BSC）Class II：所有開管操作

50 mL 錐形管（Falcon）：Ficoll 分離用

15 mL 錐形管：PBMC 洗滌和重懸用

10 mL / 25 mL 血清移液管

Hemocytometer + Trypan Blue 或 LUNA-FL 自動計數儀

2.4 操作步驟

Step 1：樣本接收確認（兩種方法相同）

確認 PRE-003 樣本接收記錄已完成。

確認採血管為 K2-EDTA（紫色蓋）。

計算「採血到開始分離」的間隔（≤ [TBD] 小時，Window A）。

目視確認：無嚴重溶血（深紅/棕紅）、無凝血塊、採血量 ≥ 5 mL（標準 7.5 mL）。

Step 2A：Ficoll 分離（Method A）

取出 Ficoll-Paque PLUS，在 BSC 內 RT 平衡 ≥ 15 分鐘。

全血管輕緩顛倒混勻 5 次（EDTA 充分作用）；若 4°C 保存則先回溫 15 min。

取 50 mL 錐形管，加入 15 mL Ficoll-Paque PLUS（移液管緩慢加至管底）。

將全血（7.5 mL）沿管壁緩慢鋪在 Ficoll 上方：傾斜管 45°，管尖抵住管壁，讓血液沿壁緩緩流下，目標在界面形成清晰分層。

⚠ 離心：400 × g，30–35 min，RT（18–22°C），Acceleration 慢速，Brake = 0（關閉）。

垂直取出管子，目視確認分層：上層（血漿）→ 白色白膜層（PBMC）→ 透明 Ficoll → 紅色沉澱（RBC）。

以 1–2 mL 移液管從白膜層上方 5–10 mm 開始緩慢吸取（連帶 2–3 mL 上層血漿），轉移至 15 mL 管。

Step 2B：Buffy Coat 離心（Method B）

全血管輕緩顛倒混勻 5 次後，直接轉移至 50 mL 錐形管。

⚠ 離心：1,600 × g，10 min，RT，標準 Brake。

吸除上層血漿（保留 ≈ 2–3 mL 以保護白膜層）。

以 1 mL 移液管緩慢吸取白膜層（盡量減少帶入 RBC 沉澱），轉移至 15 mL 管。

Step 3：洗滌（兩種方法相同）

加入 10 mL 冷 PBS（4°C），輕輕顛倒混勻 5 次。

離心：300 × g，10 min，4°C，標準 Brake。

吸除上清（棄入廢棄物），不觸動沉澱。

重複步驟 1–3，共洗滌 2 次。最終完全吸除上清。

⚠ 第一次洗滌去除 Ficoll（Method A）或大量血漿和血小板（Method B）；第二次進一步去除殘留血小板。

Step 4：重懸與計數

以 4.0 mL 運行緩衝液（PBS + 2% BSA + 2 mM EDTA，RT）重懸沉澱，移液管吹打 5–10 次打散。

取 10 μL 細胞懸液 + 10 μL Trypan Blue 0.4%，混勻靜置 1 min，計數活細胞（透明）和死細胞（藍色）。

計算：細胞濃度（cells/mL）、活性（Viability % = 活細胞 / 總細胞 × 100%）。

記錄於 Form PRE-004-F1。

⚠ 最終 PBMC 懸液體積標準為 4.0 mL，以運行緩衝液作為基質，直接進入 ANA-001 抗體孵育步驟，不需緩衝液交換。

2.5 品質管制標準（移交 ANA-001 前）

| QC 指標 | 接受標準 | 不符合時的處置 |
| --- | --- | --- |
| 細胞活性（Viability） | ≥ 85% | 通知 TS；< 70% 停止操作 |
| 窗口 B 等待時間 | ≤ [TBD] 小時（4°C） | 超時通知 TS |
| 目視顏色 | 澄清（無明顯紅色） | 額外洗滌 1 次；仍紅則停止 |
| 重懸體積 | 4.0 mL | 不足則補至 4.0 mL |

三、Stage 2：ANA-001 — 抗體懸液預標記 + SA 微流道 CTC 捕獲

3.1 目的

使用三種生物素化抗體（Anti-EpCAM + Anti-HER2 + Anti-EGFR cocktail）在 PBMC 懸液中預標記 CTC，再流過 Streptavidin（SA）包覆的微流道裝置，透過 Biotin–Streptavidin 高親和力鍵結（Kd ≈ 10⁻¹⁵ M）捕獲 CTC，使其固定在裝置表面，供後續 IF 染色。

捕獲機制示意：

生物素化抗體（20 μL cocktail）+ 4 mL PBMC 懸液  →  旋轉孵育 30 min（10–15 rpm, RT）  →  生物素化 CTC  →  40 μm 過濾  →  SA 晶片（Q_std = 1.5 mL/min）  →  CTC 被 Streptavidin 捕獲固定

3.2 所需材料

試劑與抗體

| 試劑 | Catalog # | 規格 | 工作用量 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biotinylated Anti-Human EpCAM | R&D BAF960 | 100 μg / vial | 終濃度 5 μg/mL（20 μg/run） | 主力捕獲；上皮型 CTC |
| Biotinylated Anti-Human HER2 | R&D BAF1129 | 100 μg / vial | 終濃度 5 μg/mL（20 μg/run） | HER2+ CTC 補強捕獲 |
| Biotinylated Anti-Human EGFR | R&D BAF231 | 100 μg / vial | 終濃度 5 μg/mL（20 μg/run） | EpCAM-low EMT 型補捉 |
| 運行緩衝液（Running Buffer） | 自配 | PBS + 2% BSA + 2 mM EDTA pH 7.4 | 洗滌 3 × 5 mL = 15 mL/run | ANA-001 & PRE-004 共用配方 |
| SA 捕獲裝置（Streptavidin chip） | Lab-built（ANA-002） | per chip | 1 chip / run | 效期確認依 ANA-002 |

設備與耗材

Tube Rotator / Rotisserie Mixer（10–15 rpm，可控速）：抗體孵育轉動

40 μm Cell Strainer（Nylon，滅菌）：捕獲前過濾細胞聚集塊

Syringe Pump 注射泵（精度 ±5%）：Q_std = 1.5 mL/min / Q_wash = 2.0 mL/min

5 mL 滅菌注射器（Syringe）：細胞懸液裝載

BSC Class II：所有開管操作

倒置顯微鏡（10×–20×）：裝置目視 QC

3.3 操作步驟

Step 0：SA 晶片確認（可與 Step 1 平行）

取出 SA 捕獲裝置，確認 Lot # 在 ANA-002 有效期名單內。

以運行緩衝液預濕：以低流速（~0.5 mL/min）推入 1.0 mL，確認流道通暢、無氣泡、無漏液。

記錄裝置 Lot # 和預濕確認於 Form ANA-001-F1。

Step 1：抗體預孵育（Antibody Pre-labeling in Suspension）

⚠ 最重要步驟。抗體在懸液中標記 CTC 表面抗原（3D 接觸，效率優於平面包覆）。

收到 PRE-004 的 PBMC 懸液，核對 Form PRE-004-F1（活性 ≥ 85%，窗口 B 合規）。

確認懸液體積 ≈ 4.0 mL（以運行緩衝液為基質）；不足則補至 4.0 mL。

從 -20°C 取出抗體 cocktail stock，冰上解凍（4°C），記錄 Lot #。

取 20 μL 生物素化抗體 cocktail，加入 4.0 mL PBMC 懸液（各抗體終濃度：5 μg/mL each）。

以移液管緩慢混勻（吸放 5 次，勿震盪）。

置於旋轉混合器（Tube Rotator）：轉速 10–15 rpm，溫度 RT（18–22°C），時間 30 分鐘。全程保持轉動，不得靜置。

記錄孵育開始和完成時間於 Form ANA-001-F1。孵育完成後立即進入 Step 2。

⚠ 孵育後無需洗去游離抗體。游離抗體量（20 μL / 4 mL）極少，對 SA 晶片的非特異競爭可忽略。

Step 2：40 μm 過濾（細胞聚集塊去除）

將滅菌 40 μm Cell Strainer 置於 15 mL 錐形管上。

緩慢將抗體標記後的 PBMC 懸液（4 mL）倒入篩網（可輕拍篩網邊緣促進過濾，勿用力下壓）。

收集濾液至注射器，排除氣泡。記錄過濾異常（如堵塞）於 Form ANA-001-F1。

⚠ 40 μm 過濾是防止微流道堵塞的關鍵步驟。孵育過程中細胞可能形成聚集，必須在上晶片前去除。

Step 3：SA 晶片捕獲（Q_std = 1.5 mL/min）

確認注射泵設定：Q_std = 1.5 mL/min（允許範圍：1.35–1.65 mL/min，±10%）。記錄設定值。

連接注射器至捕獲裝置入口，啟動泵。

以 Q_std = 1.5 mL/min 將懸液推過 SA 晶片，全程 RT。記錄捕獲開始和完成時間。

收集流出液至廢液管（生物危害廢棄物）。

⚠ 同批次 QC 陽性對照（獨立裝置同步操作）：100 cells SK-BR-3 懸於 4.0 mL 運行緩衝液，同樣加 20 μL cocktail、30 min 孵育、40 μm 過濾、1.5 mL/min 捕獲。

⚠ 同批次 QC 陰性對照：4.0 mL 純運行緩衝液加 20 μL cocktail，同樣流程，用於 carryover 監控。

Step 4：洗滌（Q_wash = 2.0 mL/min × 5 mL × 3 次）

PBMC 輸入完成後，立即換接運行緩衝液（PBS + 2% BSA + 2 mM EDTA）。

洗滌：Q_wash = 2.0 mL/min，每次 5.0 mL，共 3 次（總計 15 mL）。自動化程序或手動執行。

第 3 次洗滌後目視確認洗出液接近澄清；若仍明顯混濁 → 記錄並加洗第 4 次。

最終留約 0.5 mL 緩衝液在裝置中保持濕潤。

Step 5：裝置目視 QC 並移交 ANA-004

在顯微鏡下（10×–20×）確認裝置表面有細胞附著（若無 → 通知 TS，調查孵育或裝置問題）。

確認無大量細胞聚集成團（若有 → 可能 PLT 殘留或洗滌不足）。

填寫 Form ANA-001-F1 完成欄位（操作者簽名、完成時間）。

將裝置直接移交 ANA-004，不可乾燥（保持緩衝液潤濕）。

記錄移交時間；從捕獲完成到 IF 染色開始 ≤ 30 分鐘。

3.4 關鍵參數彙整

| 參數 | 數值 | 驗證依據 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗體 cocktail 加入量 | 20 μL / 4 mL 懸液（各抗體終濃度 5 μg/mL） | Phase 1 P1-Test 1 | RD 文件初步確認，待驗證 |
| 孵育轉速 | 10–15 rpm | Phase 1 P1-Test 1 | RD 文件確認 |
| 孵育時間 | 30 分鐘，RT（18–22°C） | Phase 1 P1-Test 1 | RD 文件確認 |
| 捕獲流速（Q_std） | 1.5 mL/min（±10%） | Phase 2 Exp 5A | RD 文件確認，待驗證範圍 |
| 洗滌條件（Q_wash） | 2.0 mL/min × 5 mL × 3 次（= 15 mL total） | Phase 2 Exp 5A/5B | RD 文件確認，待驗證 |
| 40 μm 過濾 | 每次捕獲前必做 | 設計要求 | 固定步驟 |
| 捕獲到 IF 間隔 | ≤ 30 分鐘 | Phase 0.5 穩定性 | [TBD] |

四、Stage 3：ANA-004 — CTC HER2 免疫螢光染色（IF）

4.1 目的

對 ANA-001 捕獲後的裝置進行多色免疫螢光染色，使用 4 色 panel（DAPI / HER2-FITC / CK-PE / CD45-APC）識別 CTC（DAPI⁺/CK⁺/CD45⁻）並評估 HER2 蛋白表現強度，用於後續影像分析和 HER2 評分。

4.2 四色 IF Panel 設計

| Channel | 標記物 | 螢光團 | 激發/發射（nm） | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ch 1（UV） | DAPI | DAPI | 358 / 461 | 核染色；辨識所有有核細胞 |
| Ch 2（Green） | HER2 | FITC | 490 / 525 | CDx 目標蛋白；評估 CTC HER2 表現強度 |
| Ch 3（Orange） | Pan-CK（Cytokeratin） | PE | 496, 565 / 578 | CTC 上皮標記；CK⁺ = 上皮來源細胞 |
| Ch 4（Far-Red） | CD45 | APC | 650 / 660 | 白血球標記；CD45⁺ = 排除（非 CTC） |

CTC 定義：DAPI⁺ / CK⁺ / CD45⁻，直徑 ≥ 10 μm（依影像分析設定）。

HER2 評分（相對 MFI 標準）：0 = MFI ≤ 2× 背景；1+ = 2×–4×；2+ = 4×–10×；3+ = ≥ 10×（Phase 4 截斷值定義後正式確認）。

4.3 偵測策略（HER2 通道）

HER2 偵測策略由 Phase 1 P1-Test 2b 驗證後確定，目前推薦混合策略（Hybrid）：

HER2：Indirect（Anti-HER2 unconjugated Rabbit + Anti-Rabbit IgG-FITC 二級抗體）→ 最大化低表現（1+/2+）細胞偵測靈敏度。

Pan-CK：Direct conjugated（Anti-CK-PE）→ 避免與 CD45 的 Mouse IgG1 二級抗體衝突。

CD45：Direct conjugated（Anti-CD45-APC）→ 同上，避免衝突且訊號充足。

DAPI：直接加入，無抗體問題。

⚠ Anti-CK（AE1/AE3 clone）和 Anti-CD45（2B11 clone）均為 Mouse IgG1，若同時用間接法（二級抗體），鼠源二級抗體無法區分兩者。採 Direct conjugated 可完全避開此衝突。

4.4 所需材料

抗體與染色試劑

| 試劑 | 偵測策略 | 工作濃度 | 保存 | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anti-HER2 Rabbit unconjugated（CB11 / SP3） | Primary（Indirect） | 依 P1-Test 2b 最佳化 | 4°C 避光 | 如選 Direct 策略則改用 Anti-HER2-FITC |
| Anti-Rabbit IgG H+L FITC（二級抗體） | Secondary（Indirect HER2） | 1:500–1:1000（待驗證） | 4°C 避光 | 僅 Indirect 策略使用 |
| Anti-Pan CK-PE（AE1/AE3 clone） | Direct conjugated | 依廠商，P1-Test 2 驗證 | 4°C 避光 | 必採 Direct，避免物種衝突 |
| Anti-CD45-APC（2B11+PD7/26） | Direct conjugated | 依廠商，P1-Test 2 驗證 | 4°C 避光 | 必採 Direct |
| DAPI | 直接 | 300 nM in PBS | 工作液 4°C（1 週內） | 原液 -20°C 保存 |

染色輔助試劑

| 試劑 | 濃度 / 用量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 4% Paraformaldehyde（PFA） | 4% in PBS；100–200 μL/sample | 細胞固定（15 min，RT）；⚠ 通風櫥操作 |
| Triton X-100 | 0.1% in PBS；100–200 μL/sample | 細胞穿透（10 min，RT）；CK 為細胞內蛋白必需 |
| Normal Goat Serum | 5% in PBS；100–200 μL/sample | 阻斷非特異性結合（30 min，RT） |
| BSA 1% in PBS | 100–200 μL/sample | 抗體稀釋基質 |
| Fluoromount-G（抗淬滅封片液） | ~100 μL/sample | 封片，保護螢光訊號 |
| 蓋玻片 #1.5（22×22 mm） | 1 片/sample | 封片用 |

4.5 操作步驟

⚠ 步驟 4.5.3（一級抗體孵育）起，全程避光操作。建議關燈或以鋁箔覆蓋。

Step 1：固定（Fixation）

確認 ANA-001 捕獲裝置上有細胞附著（目視或顯微鏡確認）。

加入 4% PFA in PBS（100–200 μL，依裝置面積），覆蓋細胞，RT 靜置 15 分鐘。

⚠ PFA 操作於通風櫥內；廢液收集至標示容器，依機構廢棄物處理規範。

吸去 PFA，以 PBS 洗滌 3 次，每次 5 分鐘（輕柔加液，避免細胞脫落）。

Step 2：穿透（Permeabilization）

⚠ Cytokeratin（Pan-CK）為細胞內蛋白，穿透步驟不可省略。若使用細胞外域 CK 抗體（少見），可評估是否跳過。

加入 0.1% Triton X-100 in PBS，RT 靜置 10 分鐘。

以 PBS 洗滌 3 次，每次 5 分鐘。

Step 3：阻斷（Blocking）

依 HER2 偵測策略選擇阻斷液：Indirect 策略 → 5% Normal Goat Serum in PBS；Direct 策略 → 5% Normal Goat Serum 或 1% BSA in PBS。

RT 靜置 30 分鐘，置於濕盒中。

不需洗滌，直接吸去阻斷液（殘留少量不影響後續步驟）。

Step 4：一級抗體孵育（Primary Antibody Incubation）

現配一級抗體混合液（配製後置冰上 / 4°C，避光，2 小時內用完）：

| 成分（Indirect HER2 策略） | 工作濃度 | 備注 |
| --- | --- | --- |
| Anti-HER2 Rabbit unconjugated | 待定（P1-Test 2b） | Indirect 策略；Direct 策略則改用 Anti-HER2-FITC |
| Anti-CK-PE（direct conjugated） | 待定（P1-Test 2 驗證後填入） | 避光 |
| Anti-CD45-APC（direct conjugated） | 待定（P1-Test 2 驗證後填入） | 避光 |
| 1% BSA in PBS | — | 稀釋基質，補至 100 μL/sample |

將一級抗體混合液均勻滴至細胞上（確保完全覆蓋，無乾燥死角）。

置於濕盒，4°C 孵育 16–18 小時（過夜）。若時間限制則 RT 孵育 1.5–2 小時（注：HER2 Indirect 過夜效果更佳）。

取出，RT 回溫 15 分鐘（避免溫差導致細胞脫落）。

以 PBS 洗滌 3 次，每次 5 分鐘（輕柔加液，不直接沖在細胞上）。

Step 5：二級抗體孵育（僅 HER2 Indirect 策略）

⚠ 若 HER2 改用 Direct 策略（Anti-HER2-FITC），跳過本步驟直接進入 Step 6（DAPI）。

配製 Anti-Rabbit IgG H+L FITC 工作液：1:500–1:1000（依 P1-Test 2b 最佳化），稀釋液 1% BSA in PBS，每 sample 100 μL。

⚠ 從本步驟起全程避光操作。

滴至細胞上，置於濕盒，RT 避光靜置 45 分鐘。

以 PBS 洗滌 3 次，每次 5 分鐘（全程避光）。

Step 6：DAPI 核染色

加入 300 nM DAPI（或依廠商建議），RT 靜置 5 分鐘，避光。

以 PBS 洗滌 2 次，每次 5 分鐘。

Step 7：封片（Mounting）

吸乾多餘液體（勿完全乾燥；細胞周圍留少量 PBS）。

加一小滴 Fluoromount-G（含抗淬滅成分）於蓋玻片（#1.5）。

從一側緩慢放下蓋玻片，避免氣泡。

RT 暗處靜置至少 1 小時（或 4°C 過夜），待封片液固化。

邊緣以指甲油封邊（推薦），防止蓋玻片移動及樣本乾燥。

完成後進行影像擷取（依 ANA-007 顯微鏡操作 SOP 及 ANA-008 影像擷取參數 SOP）。

4.6 每批次必須設立的 QC 對照組

| 對照組 | 來源 | 預期結果 | 若失敗 |
| --- | --- | --- | --- |
| HER2 陽性對照（3+） | SK-BR-3 cells | HER2 FITC 強訊號，CK⁺，CD45⁻ | 停止批次；排查抗體或步驟 |
| HER2 陰性對照 | MDA-MB-231 cells | CK⁺，CD45⁻，HER2 無訊號或極弱 | 停止批次；疑交叉染色 |
| CD45 排除對照 | Jurkat cells | CD45⁺，DAPI⁺，CK⁻ | 確認白血球排除功能 |
| 二級抗體空白對照 | 只加二級，不加一級 | 所有通道無訊號 | 疑非特異結合，重新阻斷 |

4.7 流程時間彙整

| 步驟 | 時間 | 溫度 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定（4% PFA） | 15 min | RT | 通風櫥操作；廢液特殊收集 |
| 穿透（0.1% Triton X-100） | 10 min | RT | CK 細胞內染色必需 |
| 阻斷（5% Normal Goat Serum） | 30 min | RT，濕盒 |  |
| 一級抗體孵育 | 16–18 hr（過夜）或 1.5–2 hr | 4°C 或 RT，濕盒 | 從此步起避光 |
| 二級抗體孵育（Indirect 策略） | 45 min | RT，濕盒，避光 | 僅 Indirect 策略使用 |
| DAPI 核染色 | 5 min | RT，避光 |  |
| 封片固化 | ≥ 1 hr（或 4°C 過夜） | RT 暗處 | 邊緣指甲油封邊 |
| 總計（Indirect，過夜） | 約 20–22 小時（含過夜） | — |  |
| 總計（Direct，RT 孵育） | 約 4–5 小時 | — |  |

五、整體 QC 監控彙整

| Stage | QC 指標 | 接受標準 | 若失敗 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE-004 | PBMC 活性 | ≥ 85% | 通知 TS；< 70% 停止 |
| PRE-004 | 窗口 A（採血→分離） | ≤ [TBD] 小時 | 超時拒絕樣本 |
| PRE-004 | 窗口 B（分離→捕獲開始） | ≤ [TBD] 小時（4°C） | 超時通知 TS |
| ANA-001 | 抗體孵育時間 | 30 ± 2 分鐘，10–15 rpm | 重新記錄；偏差 > 5 min 通知 TS |
| ANA-001 | 捕獲流速 Q_std | 1.5 mL/min ± 10% | 停止；校正泵；重新評估 |
| ANA-001 | 洗滌 Q_wash | 2.0 mL/min ± 10% | 同上 |
| ANA-001 | SK-BR-3 陽性對照回收率 | ≥ [TBD]%（Exp 3 定義） | 停止批次；執行 QC-003 CAPA |
| ANA-001 | 陰性對照 CTC 事件 | ≤ [TBD] events（Exp 2B/6） | 懷疑 carryover；調查 |
| ANA-004 | SK-BR-3 HER2 MFI | ≥ [TBD]（待驗證定義） | 停止批次；排查抗體 |
| ANA-004 | MDA-MB-231 HER2 訊號 | ≤ SK-BR-3 MFI × 20% | 疑非特異結合；重新阻斷 |
| ANA-004 | 二級抗體空白對照 | 所有通道 ≤ 背景 + 2 SD | 疑非特異結合 |

六、參考文獻

PRE-004 v1.1：Blood Processing Before CTC Isolation（Ficoll / Buffy coat 比較方法）。

ANA-001 v1.1：CTC Isolation by Antibody Pre-labeling in Suspension + SA Microfluidic Capture。

ANA-004 v1.2：CTC HER2 Immunofluorescence Staining Protocol。

PRE-SOP 驗證測試協議 v1.3：Phase 0~4 完整驗證計畫。

CLSI EP05-A3：Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures。

CLIA 42 CFR Part 493：Laboratory Requirements。

ASCO/CAP HER2 Testing Guideline 2018（Update 2023 pending）。

R&D Systems：BAF960（Anti-EpCAM）/ BAF1129（Anti-HER2）/ BAF231（Anti-EGFR）Product Inserts。

Cytiva：Ficoll-Paque PLUS Operating Manual。

Allard WJ, et al. Clin Cancer Res. 2004：Tumor Cells Circulate in Peripheral Blood。